## Sheet1
浙江衢化医院
一 | 机房辐射防护项目
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 防护参数 | 规格、型号、配置
1 | 医务人员平开防护门 | 樘 | 1 |  |  | 4㎜Pb | 规格900*2100，材质冷拉型铝合金承重骨架，纯铅板全粘接工艺，饰面1.0mm，锌铁合金钢板喷塑，1.0mm 304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带
2 | 病人通道电动推拉防护门 | 樘 | 1 |  |  | 4㎜Pb | 规格门洞：1500*2100门尺寸1800*2250，材质冷拉型铝合金承重骨架，纯铅板全粘接工艺，饰面1.0mm，锌铁合金钢板喷塑，1.0mm 304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，直线推拉式，无凹槽下轨道
3 | 电动驱动系统 | 套 | 1 |  |  |  | 整体电动系统由室内外操作按钮，限速装置极限安保装置红外线防挤压装置，直流马达驱动系统等组入（整机保修三年）加厚铝轨，停电异常情况下手动开启门
4 | 铅玻璃 | 片 | 1 |  |  | 4㎜Pb | 规格1200*800、高铅玻璃、清晰度高
5 | 门窗边框铅防护 | 个 | 3 |  |  | 4㎜Pb | 门窗框纯铅板胶水防护
6 | 墙体钡板辐射防护 | ㎡㎜Pb | 85 |  |  | 4㎜Pb | 30MM厚度成品硫酸钡板
7 | 天棚钡板辐射防护 | ㎡㎜Pb | 33 |  |  | 4㎜Pb | #14槽钢方管钢架焊接，（30MM）厚度成品硫酸钡板
8 | 地面辐射防护 | ㎡㎜Pb | 33 |  |  | 4㎜Pb | 硫酸钡防护涂料
9 | LED工作指示灯 | 个 | 1 |  |  |  | 工作中，警示灯
10 | 门机联锁装置 | 套 | 1 |  |  |  | 《医用X射线诊断卫生防护标准》要求
11 | 辐射标志牌 | 片 | 1 |  |  |  | 当心电离辐射
一 | 直接费 | 0
二 | 税金及管理费 | 0
三 | 合计 | 0
机房装修部分
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 墙体拆除 | 项 | 1 |  |  | 砖墙拆除，12砖墙铲除5厘米，门窗洞
2 | 墙体粉刷及维修 | 项 | 1 |  |  | 铲除墙面粉刷墙面修补门窗洞粉刷
3 | 楼地面找平 | 平方 | 33 |  |  | 混凝土找平
4 | 橡胶板卷材楼地面 | 平方 | 33 |  |  | 自流平，橡胶地板铺设
5 | 橡胶板卷材踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 橡胶板卷材踢脚线
6 | 电缆沟（明桥架） | 米 | 12 |  |  | 定制桥架厂家配套
7 | 墙面护墙板 | 平方 | 150 |  |  | 竹维幕墙板
8 | 不锈钢门窗套 | 套 | 3 |  |  | 木工板基层不锈钢门套
9 | 吊顶（四周造型中间灯箱布） | 平方 | 18.6 |  |  | 四周造型蓝天白云灯箱布
10 | 布线（插座、开关、灯线） | 平方 | 33 |  |  | 布线（插座、开关、灯线、灯具安装）
11 | 电缆（4*95+1*50）暂定 | 米 | 65 |  |  | 根据设备要求
12 | 配电箱（暂定） | 套 | 1 |  |  | CT厂家配套专用配电箱
13 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  | 清理及外运
一 | 直接费 | 0
二 | 税金及管理费 | 0
三 | 工程总价 | 0
合计